
[image: image1.jpg]nfﬁJ.Vé %%’é‘ (%




大型仪器设备申购论证报告

(单价预算在10万及以上设备使用)
          设备名称 
          申购单位  
          申 请 人 

          申购日期  
国有资产管理处制

拟购仪器设备基本情况

	设备名称
	中文
	多媒体数码显微互动系统

	
	英文
	The multimedia interactive system of digital microscope

	主要附件
	显微镜、数码摄像模块、电脑、交换机、互动软件。

	经费预算
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	

	经费来源
	

	申请人
	
	电 话
	
	Email
	

	拟购设备功能及应用领域
	该系统将数码显微镜与计算机系统及网络等相互结合，在师生共享清晰图像的同时，还可以利用语音系统互相交流。一方面使师生之间的交流直观而有效；另一方面也可使教师迅速而有效地对学生给予指导或帮助；还可以发挥计算机强大的图像处理和保存功能，这些都为形态教学方式带来了革命性的变化，为教学、科研等提供了高效率的手段。

	拟 购 设 备 技 术 指 标

	设备名称
	主要技术参数

	教师端数码生物显微镜
	无限远光学系统, 观察筒视场数为20，10X目镜，视场数20，全平场消色差物镜,4X/0.1, 10X/0.25 40X/0/65(弹簧), 100X/1.25(弹簧,油)物镜各一个,钢丝传动双层机械载物台,可升降阿贝式(N.A.1.25)聚光镜,配6v30w光源,内置光源亮度可调
工业级数字CCD,500万像素，最大分辨率2560×2048，可以分别实现手动、自动白平衡以及手动、自动曝光功能。和显微镜一体化设计，内六角螺丝固定。


	学生端数码生物显微镜
	无限远光学系统，观察筒视场数为20，10X目镜2个, 视场数20，四孔物镜转换器,全平场消色差物镜, 4X,10X 40X(弹簧),100X(弹簧,油)物镜各一个,钢丝传动双层机械载物台, 可升降阿贝式(N.A.1.25)聚光镜,配长寿命LED光源,内置光源亮度可调
光学分光模块嵌入原有显微镜，通过该分光系统可以使目镜观察以及图像采集同时进行；工业级数字  CCD300万像素，最大分辨率2048*1560，可以分别实现手动、自动白平衡以及手动、自动曝光等功能。和显微镜一体化设计，内六角螺丝固定，不宜拆卸。


拟购仪器设备调研情况

	1、市场调研(按优先顺序提供3家以上国内外该仪器设备主要供应商进行比较)

	序号
	厂商

（国别）
	型号
	主要技术指标
	优缺点
	价格

	1
	南京江南永新光学有限公司
	JND4000
	显微镜：尼康E200、E100

互动软件系统：自主开发。

电脑：品牌电脑
	优点：显微镜为国内知名品牌；结构为嵌入式、一体化设计、防霉防尘；

缺点：机械部分在使用一段时间后易出问题。
	90万

	2
	奥林巴斯 日本
	CX22
	无限远光学系统，10X目镜2个, 视场数20，全平场消色差物镜, 4X,10X 40X(弹簧),100X(弹簧,油)物镜各一个,钢丝传动双层机械载物台, 可升降阿贝式(N.A.1.25)聚光镜,配LED低能耗长寿命光源，内置光源亮度可调
	优点：显微镜为国际知名品牌；质量好，价格高虽高。性价比好

缺点：以前该品牌显微镜需要进行防霉，厂家保证该款进行了防霉处理。
	108万

	3
	麦克奥迪 厦门
	BA310
	双目瞳距47mm-75mm，大视野目镜10X/20 ，载物台尺寸216mmX150mm CFI60平场消色差物镜4X,10X,40X（弹簧）,100X

（弹簧、油）微调每圈0.2mm,粗调37.7mm
	优点：显微镜为国内知名品牌；造型美观。

缺点：易滑，高倍镜转换时不同步，需要再调试。效果一般，价格较高
	90万

	2、校内外同类仪器调研情况

	序号
	厂商（国别）
	型号
	价格
	购置年份
	使用部门

	1
	南京江南永新光学有限公司
	JND4000
	65万
	2006
	清华大学生命科院

	2
	奥林巴斯（日本）
	CX22
	
	2014
	河北大学生命科学院

	4
	麦克奥迪（中国厦门）
	BA310
	
	2014
	河北农大生命科学院


三、安装环境、运行经费、技术人员等落实情况

	1、安装地点、用房面积（楼名/房间号）、环境配套（能源、水、放射性、安全等）情况

	安装地点
	
	用房面积
	

	上下水情况
	
	动力电情况
	

	空调
	
	通风安全等
	

	2、年运行费预算及来源

	保修期内，由产品总代理公司工程师负责维护和修理。年运行费6.48万元，学院专项经费。

	3、管理技术人员

	岗位职责
	姓名（工号）
	职称
	专长

	机组负责
	王岚
	实验师
	微生物免疫学

	技术支持
	李红玲
	实验师
	组织胚学

	使用管理
	张敏
	实验员
	免疫，病理学

	4、潜在共享用户

	校内相关院系：预防管理学院、中医学院、护理学院、临床医学院。



	5、预计使用效益（小时/年）

	用途
	面向专业或研究领域
	预计机时（小时/年）
	备注

	教学
	临床、预防、护理、中医、中药、影像
	1400
	

	科研
	形态学
	200
	

	社会服务
	
	
	


四、论证审批

	申请理由

	主要包括以下内容：

申请人研究方向及拟申购设备应用情况；

拟购置设备对学科发展的意义和必要性；市场调研情况；设备选型的合理性、先进性；合理的供货渠道等；

场地条件、实验技术人员、设备配套设施、运行条件保障、预期使用效益等情况。

建设完善形态学实验室，改善实验条件，给实验教学注入全新的理念，以适应现代医建设完成后，达到或超过教育部人均实验项目数量、更新率的要求。拟购置的多媒体体系统将装备一个互动实验室，为我校临床、预防、护理、影像、中医、中药、检疫等所有医学专业 约800人/年的本科生提供数码互动实验教学。增加一个多媒体互动实验室后，形态实验室数码显微互动实验室数量达到2个，每个可容纳60人做实验，使班容量超过60人的班级能用到数码互动显微镜的人数由原来的50﹪提高到100﹪ 。

	申请人承诺

	我承诺，该台（套）仪器设备购买经费已经落实，并可在合同执行期间按时足额支付。在该台（套）仪器设备使用过程中严格执行学校有关规定，并采取有效措施积极对外开放共享。如果该台（套）仪器设备闲置或使用效率低下，服从学校对该台（套）仪器设备进行调剂。

          申请人（签名）：      马幼敏                   2014  年  12  月 28   日

	院（系）领导审核意见

	同意购置。经审核，申请人立项及调研工作情况属实，以上拟购仪器设备所需的安装条件均已满足，其中：仪器设备安装地点位于________________________，必要的辅助、配套仪器设备及仪器设备运行经费，操作使用管理人员均已落实。若出现因考虑不周全而发生的费用由本院（系）负责解决。

                                              负责人签字：

                                               单位公章                                                                           

                                                                 年    月    日


专家组综合评审意见

	（对拟购设备的必要性；选型的合理性及先进性；设备使用的技术力量、配套设施条件及采购使用过程中特别注意问题给出建议，并给出最终结论）

年    月    日

	专家签字
	姓名
	职称
	专业/专长
	工作单位
	本人签名

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	计划管理部门 审核意见

                                         签字（盖章）：

                                                                   年   月   日

	校领导审批意见

签字（盖章）：

                                                                  年   月   日



2

